WG标准I型操作手册

进入系统

按PSW会显示0-100，按▲去键把它调到0-108（系统进入密码108），再按CON键后就已经进入系统.

怎样看系统里面的数据：

MIN对应数值查看:

按MIN键就会显示1-14数值，可查看调整，调整按▲（上下），调整范围是0-200之间，系统默认为40，数值越小越灵敏，按CON键可退出。

GN对应数值查看：

按GN键就会显示R-1数值，可查看调整，调整按▲（上下），调整范围是0-1之间，系统默认为1，数值是1灵敏度最高，按CON键可退出。

RE对应数值查看：

按RE键就会显示L-8数值，可查看调整，调整按▲（上下），调整范围是0-14之间，系统默认为4，数值越小灵敏度越高，按CON键可退出。

怎样看系统噪声值

系统共分两组噪声值，分别是D-1和D-2

进入系统以后，按NSE键后会出现D-0，按▲键把D-0调到D-1，再按CON键，就会出现第一组噪声值，噪声值越大环境干扰越大，容易出现误报。

同按以上操作把D-0调到D-2再按CON键，就会出现第二组噪声值。

灵敏度调整及噪声值降低方法

灵敏度跟系统噪声值是相反的，灵敏度越高噪声值越低，调整灵敏度方法：

- 首先将设备线路接好，接通电源查看系统噪声值，参考噪声值的说明，数值越接近0越好，如果数值偏大，请查看设备周围环境干扰（包括接入电源是否唯一供给此设备、周围是否有大的磁场、日光灯、有镇流器的设备）逐一排除。

- 灵敏度的增加和减少方法要分别调整GN ,RE,MIN三个对应数值，其中RE,MIN两个数值越小灵敏度越高，GN数值为1灵敏度高。

但注意灵敏度调节适中就好，灵敏度越高越容易出现误报警。

| 按钮 | 描述参数 | 默认值 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSW | 密码输入 | 108 |  |
| EX | 退出 |  |  |
| GN | 接收状态调整 | 1 | 0，1 |
| SYN | 同步信号调整（自适应，免调试） | 1 | 0～460 |
| RE | 接收延时调整 | 4 | 0～14 |
| NSE | 噪音条件显示 | 0 | 0～6 |
| MIN | 最小信号调整 | 40 | 0～200 |
| MOD | 模式 （0:初始状态 1:装载默认参数 2:启动自检模式） | 0（初始状态） | 1，2 |
| SA | 存储 | 1（存储） |  |
| CON | 确认状态 |  |  |